ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ: Дезинфекційні засоби

1. Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

2.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг**: до 31.12.2021 року**.

3.Поставка Товару здійснюється власними силами та за рахунок Постачальника за адресою Покупця.

4.Ціна товару включає в себе вартість товару, його упаковки, маркування, доставки, передачі, розвантаження, інших витрат постачальника, сплату мита, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені щодо поставки товару, у тому числі ПДВ ( враховуючи ставку оподаткування).

5.Очікувана вартість предмета закупівлі: **49 385,00 грн**. (Сорок дев’ять тисяч триста вісімдесят п’ять грн. 00 коп. з ПДВ)

**І.ЗАГАЛЬНІ, КІЛЬКІСНІ та ЯКІСНІ ВИМОГИ:**

1. Запропонований товар має бути зареєстрований в Україні та дозволений до використання в медичних закладах. На підтвердження, учасник у складі пропозиції надає:

1. -Документ на підтвердження якості (сертифікат відповідності (з додатками) та/або висновок санітарно-епідеміологічної служби на товар або сертифікат/паспорт якості або декларація про відповідність з додатками), або інші документи встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію або
2. -обґрунтування його відсутності.
3. 2.Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до оголошення.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до оголошення, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу (експлуатаційної документац*ії: *настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких документів*.***Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до оголошення, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупівлі відповідно до вимог замовника | Предмет закупівлі запропонований учасником\* |
| № з/п | Предмет закупівлі (назва) | Одиниця виміру | Кількість | Предмет закупівлі (назва) | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | **Мийно-дезінфікуючий засіб**  | **л/кг** | **40** |  |  |  |
| 2 | **Дезінфікуючий засіб для автоматизованої обробки гнучких ендоскопів**  | **л/кг** | **35** |  |  |  |

\*У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, його виробника чи ТМ, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Медико-технічні характеристика предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Відповідність так або ні з посиланням на *відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) відповідного документу* |
|  ***1. Мийно-дезінфікуючий засіб***  |
| 1.1. | Миючий засіб для автоматичної та ручної обробки гнучких ендоскопів. Форма випуску – однорідна концентрована рідина. |  |
| 1.2. | Ефективне очищення при 0,5% концентрації готового розчину. |  |
| 1.3. | Ефективне очищення з відсутністю фіксації органічних, білкових забруднень на поверхні і у внутрішніх каналах ендоскопів. |  |
| 1.4. | Повна сумісність з циклами роботи пристрою для миття та дезінфекції ендоскопів. |  |
| 1.5. | Час замочування при передстерилізаційному / остаточному очищенню жорстких і гнучких ендоскопів та інструментів до них ручним способом, що забезпечує оптимальну оборотність інструментів не більше 5-10 хв. |  |
| 1.6. | Засіб повинен мати низький рівень піноутворення, що запобігає ризику неякісної обробки внаслідок численного утворення бульбашок повітря, що перешкоджають контакту діючих речовин з поверхнею оброблюваного інструменту. |  |
| 1.7. | Склад: складові відповідно до рекомендацій ЄС для миючих засобів 648/2004; <5% аніоногенні ПАР, ензими. |  |
| 1.8. | Термін придатності засобу - не менше 24 міс. |  |
| ***2. Дезінфікуючий засіб для автоматизованої обробки гнучких ендоскопів***  |
| 2.1 |  Дезінфікуючий засіб у вигляді концентрату. Дезінфекція високого рівня гнучких ендоскопів у мийно-дезінфекційних машинах. |  |
| 2.2. | Діюча речовина: глутаровий альдегід.Концентрація діючої речовини не менше 1,0%. |  |
| 2.3. | Засіб повинен мати бактерицидну (в тому числі туберкулоїдну), віруліцидну, фунгіцидну дію. |  |
| 2.4. | Засіб повинен забезпечувати дезінфекцію високого рівня при експозиції не більш 5 хв |  |
| 2.5. | Можливість використання засобу в пристроях для очищення і дезінфекції гнучких ендоскопів, повинна бути підтверджена інструкцією виробника. |  |
| 2.6. | Термін придатності засобу - не менше 36 місяців. |  |